Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 8 февраля 1985 г. N 283

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПОЧВЫ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАТРИЯ И КАЛИЯ В ВОДНОЙ
	ВЫТЯЖКЕ
	Soils. Method for determination of sodium and potassium in water extract
	ГОСТ 26427-85

	Группа С09

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 февраля
	1985 г. N 283 срок действия установлен с 01.01.1986 до 01.01.1996.

	Настоящий стандарт устанавливает метод определения натрия и калия в водной
	вытяжке из засоленных почв при проведении почвенного, агрохимического,
	мелиоративного обследования угодий, контроля за состоянием солевого режима почв,
	а также при других изыскательских и исследовательских работах.

	Суммарная относительная погрешность метода составляет:

	7,5% - при определении натрия;

	10% - при определении калия.

	Сущность метода заключается в определении интенсивности излучения атомов
	определяемых элементов с помощью пламенного фотометра. Натрий определяют по
	аналитическим линиям 589,0 и 589,9 нм, калий - по аналитическим линиям 766,5 и
	769,9 нм.

	1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

	1.1. Метод отбора проб - по ГОСТ 26423-85.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

	2.1. Для проведения анализа применяют:

	пламенный фотометр с монохроматором или интерференционными
	светофильтрами с максимумом пропускания в области 588 - 590 нм для определения
	натрия и 766 - 770 нм для определения калия (допускается использование газовой
	смеси состава пропан - бутан - воздух и сетевой газ - воздух);

	весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания
	200 г и 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г по ГОСТ
	24104-80;

	натрий хлористый по ГОСТ 4233-77, х.ч.;

	калий хлористый по ГОСТ 4234-77, х.ч.;

	посуду мерную лабораторную 2-го класса точности по ГОСТ 1770-74;

	пипетки и бюретки 2-го класса точности по ГОСТ 20292-74;

	воду дистиллированную по ГОСТ 6709-72.

	3. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

	3.1. Приготовление раствора концентрации натрия с (	) = 0,1 моль/дм3 и

	калия с (	) = 0,01 моль/дм3.

	5,845 г хлористого натрия и 0,746 г хлористого калия, прокаленных до постоянной
	массы при температуре 500 °C, взвешивают с погрешностью не более 0,001 г,
	помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и растворяют в дистиллированной
	воде, доводя объем раствора до метки. Приготовленный раствор тщательно
	перемешивают.

	3.2. Приготовление растворов сравнения

	В мерные колбы вместимостью 250 см3 помещают указанные в таблице объемы
	раствора, приготовленного по п. 3.1, и доводят объемы до меток дистиллированной
	водой. Приготовленные растворы тщательно перемешивают. Растворы хранят в
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	склянках с притертыми пробками не более 1 мес.

	---------------------T--------------------------------------------

	   Характеристика    	¦	          Номер раствора сравнения

	      раствора       	+---T------T------T------T------T------T-----

	                     	¦	 1 	¦	  2   	¦	  3   	¦	  4   	¦	  5   	¦	  6   	¦	  7

	---------------------+---+------+------+------+------+------+-----

	Объем раствора,     	¦	0  	¦	5,0   	¦	10    	¦	20    	¦	30    	¦	40    	¦	50

	приготовленного      	¦	   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	по п. 3.1, см3       	¦	   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Концентрация натрия:	¦	   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	в растворе          	¦	0  	¦	0,002 	¦	0,004 	¦	0,008 	¦	0,012 	¦	0,016 	¦	0,02

	сравнения, моль/дм3  	¦	   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	в пересчете         	¦	0  	¦	1,0   	¦	2,0   	¦	4,0   	¦	6,0   	¦	8,0   	¦	10

	на 100 г почвы, ммоль	¦	   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Концентрация калия: 	¦	   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	в растворе          	¦	0  	¦	0,0002	¦	0,0004	¦	0,0008	¦	0,0012	¦	0,0016	¦	0,002

	сравнения, моль/дм3  	¦	   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	в пересчете         	¦	0  	¦	0,1   	¦	0,2   	¦	0,4   	¦	0,6   	¦	0,8   	¦	1,0

	на 100 г почвы, ммоль	¦	   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Растворы сравнения используют для градуировки пламенного фотометра в день
	проведения анализа.

	4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

	4.1. Приготовление вытяжки из почвы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для анализа используют фильтраты вытяжек, приготовленных по ГОСТ 26423-85.

	4.2. Определение натрия и калия

	Пламенный фотометр настраивают на измерение концентрации натрия или калия
	в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. Растворы сравнения и
	анализируемые вытяжки вводят в пламя и регистрируют показания прибора.

	5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	5.1. По результатам фотометрирования растворов сравнения строят
	градуировочный график. По оси абсцисс откладывают концентрации натрия или калия
	в растворах сравнения в пересчете в миллимоли в 100 г почвы, а по оси ординат -
	соответствующие им показания прибора.

	Количество эквивалентов натрия или калия в анализируемых почвах определяют
	непосредственно по градуировочному графику.

	За результат анализа принимают значение единичного определения натрия и
	калия.

	Если результат определения выходит за пределы градуировочного графика,
	определение повторяют, предварительно разбавив фильтрат дистиллированной водой.
	Результат, найденный по графику, увеличивают во столько раз, во сколько был
	разбавлен фильтрат.

	Массовую долю натрия в анализируемой почве (X) в процентах вычисляют по
	формуле

	X = C x 0,023,

	где C - количество эквивалентов натрия в почве, ммоль в 100 г;

	0,023 - коэффициент пересчета в проценты.

	Массовую долю калия в анализируемой почве (	) в процентах вычисляют по
	формуле

	,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где 	 - количество эквивалентов калия в почве, ммоль в 100 г;

	0,0391 - коэффициент пересчета в проценты.

	Результаты анализа выражают в мг x экв на 100 г почвы и в процентах с
	округлением до трех значащих цифр.

	При проведении массовых анализов вместо построения градуировочного графика
	допускается градуирование шкалы прибора по растворам сравнения в день проведения
	анализа.

	5.2. Допускаемые относительные отклонения при доверительной вероятности P =
	0,95 от среднего арифметического результатов повторных анализов при выборочном
	статистическом контроле составляют:

	11% - для определения натрия;

	14% - для определения калия.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.