Утвержден и введен в действие

	Приказом Ростехрегулирования

	от 30 декабря 2005 г. N 554-ст

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ПОНЯТИЯ,
	ОТНОСЯЩИЕСЯ К МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЙ КАЧЕСТВА
	ВОЗДУХА
	ISO 6879:1995 Air quality. Performance characteristics and related
	concepts for air quality measuring methods (IDT)
	ГОСТ Р ИСО 6879-2005

	Группа Т58

	ОКС 13.040

	Дата введения

	1 июля 2006 года

	Предисловие

	Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
	Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",
	а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-
	2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

	Сведения о стандарте

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Подготовлен Открытым акционерным обществом "Научно-исследовательский
	центр контроля и диагностики технических систем" (ОАО "НИЦ КД") на основе
	собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4.

	2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 457 "Качество воздуха".

	3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
	техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 554-ст.

	4. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 6879:1995
	"Качество воздуха. Характеристики и соответствующие им понятия, относящиеся к
	методам измерений качества воздуха" (ISO 6879:1995 "Air quality - Performance
	characteristics and related concepts for air quality measuring methods").

	При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо
	ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты,
	сведения о которых приведены в дополнительном Приложении А.

	5. Введен впервые.

	1. Область применения

	Настоящий стандарт устанавливает характеристики и соответствующие им
	понятия, относящиеся к методам измерений качества воздуха. Значения этих
	характеристик, определенные в соответствии с рядом взаимосвязанных методик
	проверки, используют для подтверждения пригодности метода при оценке качества
	воздуха в реальных условиях применения.

	Настоящий стандарт не содержит термины (понятия) и характеристики,
	относящиеся к конкретным методам определения качества воздуха или получению
	представительных проб или выбору необходимого числа измерений для решения
	поставленной задачи; эти термины и характеристики установлены другими
	стандартами.

	Приведенные в настоящем стандарте характеристики применяют также при
	измерениях выбросов стационарных источников.

	2. Нормативные ссылки

	В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
	стандарты:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ИСО Руководство 30:1992. Термины и определения, касающиеся образцов
	сравнения

	ИСО 3534-1:1993. Статистика - Словарь и условные обозначения - Часть 1:
	Термины, используемые в теории вероятности, и общие статистические термины.

	3. Обозначения и сокращения

	C - характеристика качества воздуха.

	c - значение С.

	- результат измерения С.

	- i-я влияющая величина, i = 1, 2, ..., n.

	- значение 	.

	- значение характеристики качества воздуха С для холостой пробы.

	- предел обнаружения.

	- предел определения.

	f - аналитическая функция.

	g - градуировочная функция.

	I - мера первого порядка значения селективности, связанной с i-й влияющей
	величиной.

	n - общее число рассматриваемых влияющих величин.

	r - предел повторяемости.

	R - предел воспроизводимости.

	S - чувствительность.

	X - выходная переменная.

	x - значение X.

	- средний выходной сигнал для холостой пробы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- порог принятия решения.

	, 	 - уровни значимости <*> (см. ИСО 3534-1).

	--------------------------------

	<*> По договоренности 5%.

	4. Основные положения

	Приведенные в настоящем стандарте определения охватывают основные понятия
	и три типа характеристик (статистические, функциональные и рабочие).

	Для определения характеристики необходимо описать три основных для процесса
	измерения термина, т.е. значение характеристики качества воздуха <*>, выходной
	сигнал (5.1.10) и результат измерения (5.1.7).

	--------------------------------

	<*> Характеристика качества воздуха определена как измеряемая величина в [1].

	Значение c характеристики качества воздуха - истинное значение определяемой
	характеристики качества воздуха. Выходной сигнал x - значение выходной переменной
	измерительной системы, полученное как отклик на концентрацию, или значение
	характеристики качества воздуха в анализируемой пробе. Выходная переменная может
	быть выходным напряжением, углом поворота стрелки, показанием по шкале, объемом
	стандартного раствора, израсходованного на титрование, и т.д. Результат измерения c
	является оцененным значением характеристики качества воздуха, полученным на
	основе выходных сигналов и, в общем случае, вычислений, связанных с процессом
	калибровки <*> и пересчетом к требуемым величинам.

	--------------------------------

	<*> На территории Российской Федерации калибровку в данном случае принято
	называть градуировкой.

	Градуировочная функция (5.2.4) отражает зависимость между выходными
	переменными и количественно определяемыми свойствами (концентрация, размер
	частиц и т.д.) образцов сравнения, используемых в процессе калибровки.
	Аналитическая функция (5.2.2) представляет собой зависимость между значениями

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	измеряемой величины и выходными переменными. Ее оценивают путем
	регрессионного анализа зависимости значений характеристики качества воздуха от
	выходных переменных. Эти оценки аналитической функции являются случайными,
	обычно нестабильными (см. 5.2.9) и смещенными (см. 5.2.3).

	Статистические характеристики определяют количественно по измеренным
	значениям, отклонения которых возможны из-за случайных составляющих процесса
	измерений. Такой характеристикой является, например, повторяемость или
	нестабильность.

	Функциональные характеристики отражают детерминированную составляющую
	процесса измерений; это может быть чувствительность, градуировочная функция или
	время отклика.

	Рабочие характеристики связаны с влиянием внешних физических и химических
	факторов и режимом технического обслуживания, например с напряжением питания,
	температурой, добавлением определенных веществ, временем установки, временем
	прогрева или периодом необслуживаемой работы.

	Приведенных статистических и функциональных характеристик должно быть
	достаточно для большинства случаев. По практическим соображениям перечень
	рабочих характеристик ограничен. В особых случаях используются характеристики, не
	упомянутые в 5.2, но соответствующие конкретному методу или измерительному
	прибору (далее - прибор).

	5. Основные понятия и характеристики

	5.1. Основные понятия

	5.1.1. Характеристика качества воздуха (air quality characteristic): одно из
	количественно определяемых свойств исследуемого воздуха, например концентрация
	компонента.

	5.1.2. Проба воздуха (air sample): объем воздуха, который полагают
	представительным для исследуемого воздуха и по которому определяют
	характеристики качества воздуха.

	5.1.3. Холостое показание (blank reading): выходной сигнал для холостой пробы.

	5.1.4. Отказ системы (failure of the system): прекращение способности
	измерительной системы выполнять определенную функцию.

	Примечание 1. Любая система является совокупностью приборов и устройств,
	соединенных электрически и механически для выполнения заданной функции. Отказы
	системы поэтому могут быть определены как имеющие место, когда рабочие

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	характеристики устройства или группы устройств выходят за пределы, при которых
	система больше не может удовлетворительно выполнять свою функцию.

	5.1.5. Влияющая величина (interferent): компонент пробы воздуха, отличный от
	определяемого, но влияющий на выходной сигнал.

	5.1.6. Определяемый компонент (measured constituent): компонент пробы воздуха,
	количество которого определяют при измерении.

	5.1.7. Результат измерения (measured value): оцененное значение характеристики
	качества воздуха, полученное на основе выходного сигнала и обычно включающее в
	себя результаты вычислений, связанных с процессом калибровки и пересчетом к
	требуемым величинам.

	5.1.8. Эффект памяти (memory effect): зависимость выходного сигнала от одного
	или нескольких предыдущих значений характеристик качества воздуха, имеющая
	временной характер.

	5.1.9. Метод <*> (method): процедура отбора пробы и определения одной или
	нескольких характеристик качества воздуха, точность которой установлена с помощью
	либо образца сравнения, либо по референтным методикам выполнения измерений.

	--------------------------------

	<*> На территории Российской Федерации приведенному в стандарте
	определению термина "метод" (method) соответствует термин "методика выполнения
	измерений", краткая форма "методика измерений" (по ГОСТ Р 8.563-96).

	Примечание 2. Два или более метода рассматривают как эквивалентные, если
	значения их статистических и функциональных характеристик, например смещение,
	прецизионность или чувствительность, находятся в минимально заданных пределах и
	допустимых отклонениях в присутствии установленного(ых) мешающего(их)
	компонента(ов) и при заданных рабочих условиях.

	5.1.10. Выходной сигнал (output signal): значение выходной переменной системы
	измерений, полученное как отклик, связанный со значением характеристики качества
	воздуха.

	5.1.11. Образец сравнения (reference material; RM): материал или вещество,
	свойство или свойства которого достаточно однородны и определены в целях их
	использования для калибровки прибора, оценки метода измерений или приписывания
	значений материалам.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	[ИСО Руководство 30].

	5.1.11.1. Образец сравнения (для методов измерений в области качества воздуха)
	(reference material <air quality measuring methods>): вещество или смесь веществ, состав
	которых установлен в заданных пределах и свойство или свойства которых определены
	для установленного периода времени в целях их использования для калибровки
	прибора, оценки методов измерений или приписывания значений материалам.

	5.1.12. Референтная методика (reference procedure): установленная совокупность
	теоретических соображений и практических действий, которые необходимы для
	определения характеристики или характеристик качества воздуха, когда
	нецелесообразно готовить образец сравнения, и результат которых представляет собой
	меру характеристики качества воздуха.

	5.1.13. Холостая проба (zero sample): вещество или смесь веществ,
	воспроизводящая как можно точнее матрицу исследуемой пробы воздуха, но в которой
	соответствующее ей значение характеристики качества воздуха не обнаруживается
	используемым методом измерений.

	Примечание 3. На практике значение характеристики качества воздуха считают
	равным нулю.

	5.2. Характеристики

	5.2.1. Точность (accuracy): близость результата проверки к принятому опорному
	значению величины.

	[ИСО 3534-1].

	5.2.1.1. Точность (для методов измерений качества воздуха) (accuracy <air quality
	measuring methods>): близость результата единичного измерения к значению
	характеристики качества воздуха или принятому опорному значению.

	5.2.2. Аналитическая функция (analytical function): функция, обратная
	градуировочной функции.

	5.2.3. Смещение (bias): разность между математическим ожиданием результатов
	проверки и принятым опорным значением.

	[ИСО 3534-1].

	5.2.3.1. Смещение (для методов измерений качества воздуха) (bias <air quality
	measuring methods>): устойчивое отклонение результата измерения от значения
	характеристики качества воздуха или принятого опорного значения.

	Примечание 4. Смещение часто называют "систематической погрешностью".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.2.4. Градуировочная функция (calibration function): зависимость значения
	выходной переменной X от характеристики качества воздуха С, получаемая на основе

	образцов сравнения при условии постоянства всех влияющих величин 	:

	(1)

	Если чувствительность (см. 5.2.21) постоянна, градуировочная функция будет
	линейной и в общем виде оцениваемой уравнением:

	Примечание 5. Градуировочная функция может быть оценена методом
	регрессионного анализа.

	5.2.5. Отсекаемый размер частиц (для конкретного вещества) (cut off <for particular
	matter>): размер частиц, при котором эффективность их регистрации прибором
	становится ниже установленного значения при определенных условиях.

	5.2.6. Порог принятия решения (decision limit): значение выходного сигнала, выше
	которого с доверительной вероятностью 1 - 	, равной по крайней мере 95% <*>,
	можно утверждать, что анализируемая проба отличается от холостой (см. рисунок 1).

	--------------------------------

	<*> По договоренности.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 1. Иллюстрация терминов (понятий):

	- предел обнаружения, 	 - предел определения,

	- порог принятия решения

	Примечание 6. Холостая проба с вероятностью 5% <*> может вызывать выходной
	сигнал за порогом принятия решения.

	--------------------------------

	<*> По договоренности.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.2.7. Предел обнаружения (detection limit): значение характеристики качества
	воздуха, соответствующее порогу принятия решения при использовании
	градуировочной функции (см. рисунок 1).

	Примечания. 7. Ранее был определен как "нижний предел обнаружения".

	8. Если в пробе значение характеристики качества воздуха равно пределу
	обнаружения, то 50% измеренных значений выходного сигнала будут превышать порог
	принятия решения при допущении, что распределение симметричное.

	5.2.8. Гистерезис (hysteresis): зависимость результатов измерений от предыдущих
	значений характеристики качества воздуха или в количественном выражении <*> -
	разница между фиксированными значениями при подходе со стороны больших и
	меньших значений.

	--------------------------------

	<*> На территории Российской Федерации в литературе по метрологии
	количественная характеристика гистерезиса называется вариацией показаний.

	Примечание 9. Меру гистерезиса обычно не указывают. Влияние гистерезиса
	учитывают при систематическом выполнении последовательных измерений, начиная
	от верхней и нижней точек шкалы в процессе калибровки. Наличие гистерезиса при
	этом включают в наблюдаемую дисперсию выходных переменных.

	5.2.9. Нестабильность (instability): изменение результата измерения, включающее в
	себя дрейф и флуктуации, являющиеся результатом изменения градуировочной функции
	за установленный период необслуживаемой работы, для заданного значения
	характеристики качества воздуха, причем дрейф и флуктуации обусловливают
	соответственно монотонное и стохастическое изменение выходного сигнала со
	временем.

	5.2.10. Предельные рабочие условия (limiting condition of operation): диапазон
	физических и рабочих параметров, в котором характеристики метода соответствуют
	заданным значениям с вероятностью 95% <*>.

	--------------------------------

	<*> По договоренности.

	5.2.11. Средняя наработка на отказ (mean time between failures): среднее время

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	работы измерительной системы между ее последовательными отказами.

	5.2.12. Средняя наработка до отказа (mean time to failure}: средний срок службы
	неремонтируемого компонента системы <*>.

	--------------------------------

	<*> Для ремонтируемых компонентов системы - математическое ожидание
	наработки объекта до первого отказа.

	5.2.13. Разрешение измерительной системы (measurement resolution): минимальная
	разность между двумя значениями характеристики качества воздуха, которые при
	измерениях могут быть различимы с вероятностью 95% <*>.

	--------------------------------

	<*> По договоренности.

	5.2.14. Продолжительность измерений в реальном масштабе времени (on-line time):
	относительный период времени, в течение которого на выходе измерительной системы
	получают достоверные результаты измерений.

	5.2.15. Период необслуживаемой работы (period of unattended operation):
	максимально допустимый интервал времени, в течение которого значения
	характеристик остаются в установленных пределах без технического обслуживания,
	например перезагрузки, калибровки или регулировки.

	5.2.16. Прецизионность (precision): степень близости друг к другу независимых
	результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях.

	[ИСО 3534-1].

	5.2.16.1. Повторяемость (repeatability): прецизионность в условиях повторяемости.

	[ИСО 3534-1].

	5.2.16.1.1. Условия повторяемости (repeatability conditions): условия, при которых
	независимые результаты измерений или испытаний получаются одним и тем же
	методом на идентичных объектах испытаний в одной и той же лаборатории одним и
	тем же оператором с использованием одного и того же оборудования в пределах
	короткого промежутка времени.

	[ИСО 3534-1].

	5.2.16.1.2. Стандартное отклонение повторяемости (repeatability standard deviation):
	стандартное отклонение результатов измерений (или испытаний), полученных в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	условиях повторяемости.

	[ИСО 3534-1].

	5.2.16.1.3. Предел повторяемости (repeatability limit): значение, которое меньше или
	равно абсолютной разности между двумя результатами проверок, полученными в
	условиях повторяемости, ожидаемое с вероятностью 95%.

	Примечание 10. Используемое обозначение r.

	[ИСО 3534-1].

	5.2.16.2. Воспроизводимость (reproducibility): прецизионность в условиях
	воспроизводимости.

	[ИСО 3534-1].

	5.2.16.2.1. Условия воспроизводимости (reproducibility conditions): условия, при
	которых результаты измерений (или испытаний) получаются одним и тем же методом
	на идентичных объектах испытаний в разных лабораториях разными операторами с
	использованием различного оборудования.

	[ИСО 3534-1].

	5.2.16.2.2. Стандартное отклонение воспроизводимости (reproducibility standard
	deviation): стандартное отклонение результатов измерений (или испытаний),
	полученных в условиях воспроизводимости.

	5.2.16.2.3. Предел воспроизводимости (reproducibility limit): значение, которое с
	доверительной вероятностью 95% не превышается абсолютной величиной разности
	между результатами двух измерений (испытаний), полученными в условиях
	воспроизводимости.

	Примечание 11. Используемое обозначение R.

	[ИСО 3534-1].

	5.2.17. Предел определения <*> (quantification limit): значение характеристики

	качества воздуха, выше которого с доверительной вероятностью 1 - 	, равной по
	крайней мере 95% <**>, можно утверждать, что значения выходного сигнала
	превышают порог принятия решения (см. рисунок 1).

	--------------------------------

	<*> На территории Российской Федерации применяют также термин "нижний
	предел измерений".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	<**> По договоренности.

	5.2.18. Время отклика (response time): время, в течение которого прибор реагирует
	на внезапное изменение значения характеристики качества воздуха и которое включает
	в себя время запаздывания и время нарастания (режим нарастания) или время
	запаздывания и время спада (режим спада).

	5.2.18.1. Время запаздывания (lag time): время, в течение которого выходной
	сигнал достигает 10% <*> уровня конечного изменения показания.

	--------------------------------

	<*> По договоренности.

	5.2.18.2. Время нарастания [спада] (rise time [fall time]): время изменения показаний
	прибора в интервале от 10% <*> до 90% <*> конечного (начального) установившегося
	значения; при наличии осцилляций при приближении к установившемуся значению за
	конечную точку отсчета принимают ту, начиная с которой сигнал не выходит за
	пределы +/- 10% <*> конечного (начального) установившегося значения.

	--------------------------------

	<*> По договоренности.

	5.2.19. Эффективность удерживания твердых частиц (retention efficiency for particulate
	matter): отношение количества твердых частиц, регистрируемых прибором, к количеству
	твердых частиц, которое в него поступает (обычно выражаемое в процентах).

	5.2.20. Селективность (selectivity): мера зависимости выходного сигнала прибора от
	значения влияющей величины; мерой первого порядка является

	, (2)

	где i = 1, 2, ..., n.

	5.2.21. Чувствительность (sensitivity): отношение изменения выходной переменной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	к соответствующему изменению характеристики качества воздуха:

	. (3)

	5.2.22. Верхний предел измерений (upper limit of measurement): максимальное
	значение характеристики качества воздуха, которое может быть получено при
	допускаемых значениях характеристик (метода).

	Примечание 12. Диапазон между пределом определения и верхним пределом
	измерений является диапазоном измерений прибора.

	Приложение А

	(справочное)

	СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ
	(РЕГИОНАЛЬНЫМ) СТАНДАРТАМ

	Таблица В.1

	------------------------T----------------------------------------¬

	¦	Обозначение ссылочного 	¦	       Обозначение и наименование       	¦

	¦	    международного     	¦	     соответствующего национального     	¦

	¦	       стандарта       	¦	               стандарта                	¦

	+-----------------------+----------------------------------------+
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ИСО Руководство 30:1992	¦	                  <*>                   	¦

	+-----------------------+----------------------------------------+

	¦	ИСО 3534-1:1993        	¦	ГОСТ Р 50779.10-2000 (ИСО 3534-1-93).   	¦

	¦	                       	¦	Статистические методы. Вероятность и    	¦

	¦	                       	¦	основы статистики. Термины и определения	¦

	+-----------------------+----------------------------------------+

	¦	    <*> Соответствующий  национальный  стандарт  отсутствует. До	¦

	¦	его утверждения рекомендуется  использовать  перевод  на русский	¦

	¦	язык   данного   международного   стандарта.   Перевод   данного	¦

	¦	международного стандарта находится в  Федеральном информационном	¦

	¦	фонде технических регламентов и стандартов.                     	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	БИБЛИОГРАФИЯ

	[1] International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (second edition,
	1993). International Organization for Standardization, Geneva.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.